## 1.1a.Tg-NE+Peaklage (pl=SP)
Arbeitstägliche Qualitätskontrolle der Ein-Kopf-Gammakamera (planar/SPECT)
Nulleffekt und Energiespektrum
Betreiber: |  |  |  | ÄSQSB-Geräte-ID:
Gerätename: |  |  | Hersteller/Service:
Nulleffekt
Bezugswert (BW) = Mittelwert aus mindestens 10 Messungen mit > 1000 Impulsen
Reaktionsschwelle (RS) = BW ± 20% |  |  | Toleranzgrenze (TG) = BW ± 50%
Hinweis: Bei Unterschreiten der RS muss eine Messung der Ausbeute erfolgen und protokolliert werden!
Nuklidwahl | Kollimator | Messzeit [s] | Nulleffekt: BW [s-1] | RSmin [s-1] | RSmax [s-1]
Tc-99m
Energiespektrum (Peaklage)
Bezugswert (BW) = Gammaenergie des verwendeten Nuklids
Reaktionsschwelle (RS) = BW ± 5% |  |  | Toleranzgrenze (TG) = RS = BW ± 5%
Nuklid | Energie [keV] | Fenster [%] | Peaklage: BW [kev] | RSmin [kev] | RSmax [kev]
Datum | Kollimator | Nulleffekt [s-1] | Peaklage [kev] | Bemerkungen | Unterschrift
Note on A23: Ersten Werktag des Monats oder [Entf] eingeben!
Note on E10: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E11: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E12: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E17: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E18: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E19: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F10: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F11: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F12: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F17: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F18: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F19: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!

## 1.1b.Tg-NE+Peakabw (pl=SP)
Arbeitstägliche Qualitätskontrolle der Ein-Kopf-Gammakamera (planar/SPECT)
Nulleffekt und Energiespektrum
Betreiber: |  |  |  | ÄSQSB-Geräte-ID:
Gerätename: |  |  | Hersteller/Service:
Nulleffekt
Bezugswert (BW) = Mittelwert aus mindestens 10 Messungen mit > 1000 Impulsen
Reaktionsschwelle (RS) = BW ± 20% |  |  | Toleranzgrenze (TG) = BW ± 50%
Hinweis: Bei Unterschreiten der RS muss eine Messung der Ausbeute erfolgen und protokolliert werden!
Nuklid | Kollimator | Messzeit [s] | Nulleffekt: BW [s-1] | RSmin [s-1] | RSmax [s-1]
Tc-99m
Energiespektrum (Peakabweichung)
Bezugswert (BW) für die prozentuale Peakabweichung = 0%
Reaktionsschwelle (RS) = BW ± 5% |  |  | Toleranzgrenze (TG) = RS = BW ± 5%
Nuklid | Energie [keV] | Fenster [%] | Peakabw.: BW [%] | RSmin [%] | RSmax [%]
|  |  | 0 | -5 | 5
|  |  | 0 | -5 | 5
|  |  | 0 | -5 | 5
Datum | Kollimator | Nulleffekt [s-1] | Peakabweichung [%] | Bemerkungen | Unterschrift
Note on A23: Ersten Werktag des Monats oder [Entf] eingeben!
Note on E10: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E11: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E12: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F10: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F11: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F12: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!

## 1.2a.Wo-Ausb+Inhom (planar)
Wöchentliche Qualitätskontrolle der Ein-Kopf-Gammakamera (planar)
Ausbeute und Inhomogenität
Betreiber: |  |  |  |  | ÄSQSB-Geräte-ID:
Gerätename: |  |  |  | Hersteller/Service:
Ausbeute/Sensitivität
Bezugswert (BW) aus Abnahmeprüfung oder letzter Halbjahresprüfung
Reaktionsschwellen (RS) = BW ± 5% |  |  |  | Toleranzgrenzen (TG) = BW ± 10%
Integrale Inhomogenität im UFOV (useful field of view)
Bezugswert (BW) = Integrale Inhomogenität im UFOV aus Abnahme- oder Halbjahresprüfung
Reaktionsschwelle (RS) = BW + 0,5 BW |  |  |  | Maximale RS = Toleranzgrenze (TG) = 8%
Bemerkung: Bei Messungen ohne Kollimator verringert sich die max. RS und die TG um den Inhomogenitätsbeitrag des Kollimators.
Messbedingungen
Nuklid | Peaklage und Energiefenster |  | Aktivität [MBq] | Abstand und Art der Quelle |  | Kollimator
Bezugswerte und Reaktionsschwellen: |  | Ausbeute [s-1MBq-1] |  | Integrale Inhomogenität im UFOV
|  | BW | RS (Abw.) | BW [%] | RS [%]
± 5%
Datum | Aktivität (korr.) [MBq] | Ausbeute [s-1MBq-1] | Abwei- chung | Int. Inhomog. [%] | Bemerkungen | Unterschrift
Note on D21: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D22: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D23: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D24: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D25: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D26: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D27: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D28: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D29: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D30: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D31: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D32: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D33: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D34: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D35: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D36: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D37: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D38: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D39: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D40: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D41: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D42: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D43: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D44: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D45: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F17: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!

## 1.2b.Wo-Ausb+Inhom (SPECT)
Wöchentliche Qualitätskontrolle der Ein-Kopf-Gammakamera (SPECT)
Ausbeute und Inhomogenität
Betreiber: |  |  |  |  | ÄSQSB-Geräte-ID:
Gerätename: |  |  |  | Hersteller/Service
Ausbeute/Sensitivität
Bezugswert (BW) aus Abnahmeprüfung oder letzter Halbjahresprüfung
Reaktionsschwellen (RS) = BW ± 5% |  |  |  | Toleranzgrenzen (TG) = BW ± 10%
Integrale Inhomogenität im UFOV (useful field of view)
Bezugswert (BW) = Integrale Inhomogenität im UFOV aus Abnahme- oder Halbjahresprüfung
Reaktionsschwelle (RS) = BW + 0,5 BW |  |  |  | Maximale RS = Toleranzgrenze (TG) = 5%
Bemerkung: Bei Messungen ohne Kollimator verringert sich die max. RS und die TG um den Inhomogenitätsbeitrag des Kollimators.
Messbedingungen
Nuklid | Peaklage und Energiefenster |  | Aktivität [MBq] | Abstand und Art der Quelle |  | Kollimator
Bezugswerte und Reaktionsschwellen: |  | Ausbeute [s-1MBq-1] |  | Integrale Inhomogenität im UFOV
|  | BW | RS (Abw.) | BW [%] | RS [%]
± 5%
Datum | Aktivität (korr.) [MBq] | Ausbeute [s-1MBq-1] | Abwei- chung | Int. Inhomog. [%] | Bemerkungen | Unterschrift
Note on D21: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D22: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D23: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D24: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D25: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D26: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D27: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D28: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D29: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D30: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D31: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D32: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D33: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D34: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D35: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D36: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D37: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D38: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D39: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D40: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D41: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D42: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D43: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D44: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D45: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F17: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!

## 1.3.Hj-Ortsaufl+Lin (pl=SP)
Halbjährliche Qualitätskontrolle der Ein-Kopf-Gammakamera (planar/SPECT)
Ortsauflösung und Linearität
Betreiber: |  |  |  |  | ÄSQSB-Geräte-ID:
Gerätename: |  |  | Hersteller/Service:
Ortsauflösung
Bezugswert (BW) = Bilddokumentation der Abnahmeprüfung
Reaktionsschwelle (RS) = Toleranzgrenze (RS) |  |  | TG = 4 mm ohne Kollimator, 6 mm mit Kollimator
Linearität
BW = Bilddokumentation der Abnahmeprüfung |  |  | RS = TG; Keine sichtbare Verschlechterung zum BW
Messbedingungen und Messgeometrie
Nuklid: |  | Punktquelle: |  |  | Kollimator:
Peaklage [keV]: |  | Flächenquelle: |  |  | Analogaufnahme:
Energiefenster [%]: |  | Lochphantom: |  |  | Digitalaufnahme:
Aktivität [MBq]: |  | Streifenphantom: |  |  | Aufnahmematrix:
Datum | Ortsauflösung [mm] | Linearität |  | Bemerkungen |  | Unterschrift

## 1.4.Hj-COR
Halbjährliche Qualitätskontrolle der Ein-Kopf-Gammakamera (SPECT)
Rotationszentrum (COR)
Betreiber: |  |  |  | ÄSQSB-Geräte-ID:
Gerätename: |  |  | Hersteller/Service:
COR-Offset
Bezugswert (BW) = 0 mm mit Offsetkorrektur
Reaktionsschwelle (RS) = BW +1,5 mm oder = BW + 1 Pixel
Toleranzgrenze (TG) = 2 mm mit Offsetkorrektur bzw. ≤ 6 mm ohne Offsetkorrektur
Messbedingungen und Messgeometrie
Nuklideinstellung: |  | Peaklage [keV]: |  | Energiefenster [%]:
Rotationsradius: |  | Aufnahmematrix: |  | Quellenkonfiguration:
Datum | Kollimator | COR-Offset [mm bzw. Pixel] |  | Bemerkungen | Unterschrift