## 2.1a.Tg-NE+Peaklage (pl=SP)
Arbeitstägliche Qualitätskontrolle der Zwei-Kopf-Gammakamera (planar/SPECT)
Nulleffekt und Energiespektrum
Betreiber: |  |  |  |  | ÄSQSB-Geräte-ID:
Gerätename: |  |  |  | Hersteller/Service:
Nulleffekt
Bezugswert (BW) = Mittelwert aus mindestens 10 Messungen mit > 1000 Impulsen
Reaktionsschwellen (RS) = BW ± 20% |  |  |  | Toleranzgrenzen (TG) = BW ± 50%
Hinweis: Bei Unterschreiten der RS muss eine Messung der Ausbeute erfolgen und protokolliert werden!
Messzeit [s]: |  | Kopf 1 Nulleffekt |  |  | Kopf 2 Nulleffekt
Nuklidwahl | Kollimator | BW [s-1] | RSmin [s-1] | RSmax [s-1] | BW [s-1] | RSmin [s-1] | RSmax [s-1]
Tc-99m
Energiespektrum (Peaklage)
Bezugswert (BW) = Gammaenergie des verwendeten Nuklids
Reaktionsschwellen (RS) = BW ± 5% |  |  |  | Toleranzgrenzen (TG) = RS = BW ± 5%
Nuklid | Energie [keV] |  | Fenster [%] | Peaklage: BW [keV] |  | RSmin [kev] | RSmax [keV]
Datum | Kollimator | Nulleffekt [s-1] |  | Peaklage [keV] |  | Bemer-kungen | Unterschrift
|  | Kopf 1 | Kopf 2 | Kopf 1 | Kopf 2
Note on A23: Ersten Werktag des Monats oder [Entf] eingeben!
Note on D11: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D12: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D13: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E11: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E12: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E13: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G11: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G12: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G13: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G18: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G19: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on H11: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on H12: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on H13: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on H18: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on H19: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!

## 2.1b.Tg-NE+Peakabw (pl=SP)
Arbeitstägliche Qualitätskontrolle der Zwei-Kopf-Gammakamera (planar/SPECT)
Nulleffekt und Energiespektrum
Betreiber: |  |  |  |  | ÄSQSB-Geräte-ID:
Gerätename: |  |  |  | Hersteller/Service:
Nulleffekt
Bezugswert (BW) = Mittelwert aus mindestens 10 Messungen mit > 1000 Impulsen
Reaktionsschwellen (RS) = BW ± 20% |  |  |  | Toleranzgrenzen (TG) = BW ± 50%
Hinweis: Bei Unterschreiten der RS muss eine Messung der Ausbeute erfolgen und protokolliert werden!
Messzeit [s]: |  | Kopf 1 Nulleffekt |  |  | Kopf 2 Nulleffekt
Nuklidwahl | Kollimator | BW [s-1] | RSmin [s-1] | RSmax [s-1] | BW [s-1] | RSmin [s-1] | RSmax [s-1]
Tc-99m
Energiespektrum (Peakabweichung)
Bezugswert (BW) für die prozentuale Peakabweichung = 0%
Reaktionsschwellen (RS) = BW ± 5% |  |  |  | Toleranzgrenzen (TG) = RS = BW ± 5%
Nuklid | Energie [keV] |  | Fenster [%] | Peakabw.: BW [%] |  | RSmin [%] | RSmax [%]
|  |  |  | 0 |  | -5 | 5
|  |  |  | 0 |  | -5 | 5
Datum | Kollimator | Nulleffekt [s-1] |  | Peakabweichung [%] |  | Bemer-kungen | Unterschrift
|  | Kopf 1 | Kopf 2 | Kopf 1 | Kopf 2
Note on A23: Ersten Werktag des Monats oder [Entf] eingeben!
Note on D11: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D12: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D13: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E11: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E12: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E13: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G11: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G12: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G13: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on H11: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on H12: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on H13: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!

## 2.2a.Wo-Ausb+Inhom (planar)
Wöchentliche Qualitätskontrolle der Zwei-Kopf-Gammakamera (planar)
Ausbeute und Inhomogenität
Betreiber: | [6 empty] | ÄSQSG-Geräte-ID:
Gerätename: |  |  |  |  | Hersteller/Service:
Ausbeute/Sensitivität
Bezugswert (BW) aus Abnahmeprüfung oder letzter Halbjahresprüfung
Reaktionsschwellen (RS) = BW ± 5% |  |  |  |  | Toleranzgrenzen (TG) = BW ± 10%
Integrale Inhomogenität im UFOV (useful field of view)
Bezugswert (BW) = Integrale Inhomogenität im UFOV aus Abnahmeprüfung oder letzter Halbjahresprüfung
Reaktionsschwelle (RS) = BW + 0,5 BW |  |  |  |  | Maximale RS = Toleranzgrenze (TG) = 8%
Hinweis: Bei Messungen ohne Kollimator verringern sich die max. RS und die TG um den Inhomogenitätsbeitrag des Kollimators.
Messbedingungen
Nuklid | Peaklage und Energiefenster |  |  | Aktivität [MeV] |  | Abstand und Art der Quelle |  |  |  | Kollimator
Bezugswerte und Reaktionsschwellen: |  | Ausbeute [s-1MBq-1] |  |  |  | Integr. Inhomogenität [%]
|  | Kopf 1 |  | Kopf 2 |  | Kopf 1 |  | Kopf 2
|  | BW | RS (Abw.) | BW | RS (Abw.) | BW | RS | BW | RS
|  |  | ± 5% |  | ± 5%
Datum | Aktivität (korr.) [MBq] | Ausbeute-Messung [s-1MBq-1] |  |  |  | Int. Inhomog. [%] |  | Bemerkungen |  | Unterschrift
|  | Kopf 1 |  | Kopf 2
|  | Ausb. | Abw. | Ausb. | Abw. | Kopf 1 | Kopf 2
Note on D23: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D24: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D25: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D26: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D27: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D28: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D29: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D30: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D31: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D32: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D33: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D34: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D35: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D36: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D37: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D38: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D39: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D40: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D41: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D42: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D43: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D44: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D45: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F23: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F24: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F25: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F26: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F27: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F28: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F29: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F30: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F31: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F32: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F33: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F34: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F35: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F36: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F37: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F38: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F39: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F40: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F41: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F42: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F43: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F44: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F45: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on H18: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on J18: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!

## 2.2b.Wo-Ausb+Inhom (SPECT)
Wöchentliche Qualitätskontrolle der Zwei-Kopf-Gammakamera (SPECT)
Ausbeute und Inhomogenität
Betreiber: | [6 empty] | ÄSQSG-Geräte-ID:
Gerätename: |  |  |  |  | Hersteller/Service:
Ausbeute/Sensitivität
Bezugswert (BW) aus Abnahmeprüfung oder letzter Halbjahresprüfung
Reaktionsschwellen (RS) = BW ± 5% |  |  |  |  | Toleranzgrenzen (TG) = BW ± 10%
Integrale Inhomogenität im UFOV (useful field of view)
Bezugswert (BW) = Integrale Inhomogenität im UFOV aus Abnahmeprüfung oder letzter Halbjahresprüfung
Reaktionsschwelle (RS) = BW + 0,5 BW |  |  |  |  | Maximale RS = Toleranzgrenze (TG) = 5%
Hinweis: Bei Messungen ohne Kollimator verringern sich die max. RS und die TG um den Inhomogenitätsbeitrag des Kollimators.
Messbedingungen
Nuklid | Peaklage und Energiefenster |  |  | Aktivität [MeV] |  | Abstand und Art der Quelle |  |  |  | Kollimator
Bezugswerte und Reaktionsschwellen: |  | Ausbeute [s-1MBq-1] |  |  |  | Integrale Inhomogenität [%]
|  | Kopf 1 |  | Kopf 2 |  | Kopf 1 |  | Kopf 2
|  | BW | RS (Abw.) | BW | RS (Abw.) | BW | RS | BW | RS
|  |  | ± 5% |  | ± 5%
Datum | Aktivität (korr.) [MBq] | Ausbeute-Messung [s-1MBq-1] |  |  |  | Int. Inhomog. [%] |  | Bemerkungen |  | Unterschrift
|  | Kopf 1 |  | Kopf 2
|  | Ausb. | Abw. | Ausb. | Abw. | Kopf 1 | Kopf 2
Note on D23: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D24: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D25: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D26: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D27: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D28: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D29: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D30: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D31: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D32: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D33: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D34: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D35: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D36: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D37: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D38: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D39: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D40: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D41: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D42: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D43: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D44: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D45: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F23: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F24: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F25: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F26: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F27: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F28: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F29: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F30: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F31: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F32: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F33: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F34: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F35: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F36: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F37: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F38: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F39: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F40: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F41: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F42: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F43: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F44: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F45: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on H18: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on J18: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!

## 2.3.Hj-Ortsaufl+Lin (pl=SP)
Halbjährliche Qualitätskontrolle der Zwei-Kopf-Gammakamera (planar/SPECT)
Ortsauflösung und Linearität
Betreiber: | [6 empty] | ÄSQSB-Geräte-ID.:
Gerätename: |  |  |  |  | Hersteller/Service:
Ortsauflösung
Bezugswert (BW) = Bilddokumentation der Abnahmeprüfung
Reaktionsschwelle (RS) = Toleranzgrenze (TG) = 4 mm ohne Kollimator bzw. 6 mm mit Kollimator
Linearität
Bezugswert (BW) = Bilddokumentation der Abnahmeprüfung
Reaktionsschwelle (RS) = Toleranzgrenze (TG); keine sichtbare Verschlechterung zum BW
Messbedingungen und Messgeometrie
Nuklidwahl: |  |  | Punktquelle: |  |  |  | Kollimator:
Peaklage [keV]: |  |  | Flächenquelle: |  |  |  | Analogaufnahme:
Energiefenster [%]: |  |  | Lochphantom: |  |  |  | Digitalaufnahme:
Aktivität [MBq]: |  |  | Streifenphantom: |  |  |  | Aufnahmematrix:
Datum | Ortsauflösung [mm] |  |  | Linearität |  |  | Bemerkungen | Unterschrift
| Kopf 1 | Kopf 2 |  | Kopf 1 |  | Kopf 2

## 2.4.Hj-COR
Halbjährliche Qualitätskontrolle der Zwei-Kopf-Gammakamera (SPECT)
Rotationszentrum (COR), Multi Head Registration
Betreiber: |  |  |  | ÄSQSB-Geräte-ID:
Gerätename: |  |  | Hersteller/Service:
COR-Offset
Bezugswert (BW) = 0 mm mit Offsetkorrektur
Reaktionsschwelle (RS) = BW + 1,5 mm oder = BW + 1 Pixel
Toleranzgrenze (TG) = 2 mm mit Offsetkorrektur bzw. ≤ 6 mm ohne Offsetkorrektur
Messbedingungen und Messgeometrie
Nuklidwahl: |  | Peaklage [keV]: |  | Energiefenster [%]:
Rotationsradius: |  | Aufnahmematrix: |  | Quellenkonfiguration:
Datum | Kollimator | COR-Offset [mm bzw. Pixel] |  | Bemerkungen | Unterschrift
|  | Kopf 1 | Kopf 2