## 4.1.Tg-NE+Anspr
Arbeitstägliche Qualitätskontrolle des Aktivimeters
Nulleffekt und Ansprechvermögen (Ausbeute)
Betreiber: | [5 empty] | ÄSQSB-Geräte-ID:
Gerätename: |  |  |  | Hersteller/Service:
Nulleffekt
Bezugswert (BW) = Anzeigewert bei Inbetriebnahme ohne Nulleffektkorrektur mit eingesetztem Probenhalter
Reaktionsschwellen (RS) = BW ± 50% |  |  |  | Toleranzgrenzen (TG) = BW ± 100%
Nuklideinstellung:
Bezugswert [MBq]: |  |  | RSmin [MBq]: |  |  |  | RSmax [MBq]:
Ansprechvermögen (Ausbeute)
Bezugswert (BW) = Wert des Ansprechvermögens am Referenzdatum aus der Kalibiertabelle des Herstellers oder des MPE. Der jeweilige Messwert wird mit dem HWZ-korrigierten Bezugswert (Sollwert) verglichen.
Reaktionsschwellen (RS) = Sollwert ± 5% |  |  |  | Toleranzgrenzen TG = RS
Nuklideinstellung: |  |  | Prüfstrahler-Nuklid: |  |  | Cs-137 | Prüfstrahler-Nr.:
Bezugswert [MBq]: |  |  | Referenzdatum: |  |  |  | Prüfschein-Nr.:
Datum | Nulleffekt [MBq] | Ansprechvermögen (Ausbeute) |  |  |  |  | Bemerkungen | Unterschrift
|  | Messwert [MBq] | Sollwert [MBq] |  | Abweichung RS = ±5%
Note on A19: Ersten Werktag des Monats oder [Entf] eingeben!
Note on D19: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D20: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D21: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D22: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D23: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D24: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D25: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D26: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D27: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D28: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D29: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D30: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D31: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D32: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D33: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D34: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D35: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D36: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D37: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D38: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D39: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D40: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D41: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D42: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D43: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D44: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F19: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F20: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F21: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F22: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F23: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F24: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F25: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F26: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F27: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F28: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F29: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F30: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F31: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F32: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F33: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F34: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F35: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F36: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F37: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F38: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F39: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F40: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F41: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F42: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F43: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F44: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!

## 4.2a.Hj-Lin (Protokoll)
Halbjährliche Qualitätskontrolle des Aktivimeters
Linearitätsmessung (Zerfallsmethode)
Betreiber: |  |  |  | ÄSQSB-Geräte-ID:
Gerätename: |  |  | Hersteller/Service:
Linearitätskontrolle
Bezugswert (BW) = Regressionsgerade durch den Startwert; Sollwert = HWZ-korrigierter Startwert.
Reaktionsschwellen (RS) = ± 5% Abweichung von der Regressionsgeraden; Toleranzgenzen (TG) = RS.
Startaktivität mindestens 60% des Ersteluates des stärksten Generators. Messungen bis 1 MBq durchführen.
Nuklid: | Tc-99m | HWZ [h]: | 6.02 | Unterschrift:
Datum | Uhrzeit | Abklingzeit [h] | Messwert [MBq] | Sollwert [MBq] | Abweichung RS = ±5%
Note on C13: Zelle geschützt, Farlel hinterlegt!
Note on C14: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C15: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C16: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C17: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C18: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C19: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C20: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C21: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C22: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C23: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C24: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C25: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C26: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C27: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C28: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C29: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C30: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C31: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C32: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C33: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C34: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C35: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C36: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C37: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C38: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C39: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C40: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C41: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C42: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C43: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C44: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C45: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E13: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E14: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E15: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E16: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E17: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E18: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E19: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E20: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E21: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E22: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E23: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E24: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E25: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E26: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E27: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E28: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E29: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E30: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E31: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E32: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E33: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E34: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E35: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E36: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E37: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E38: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E39: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E40: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E41: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E42: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E43: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E44: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E45: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F13: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F14: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F15: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F16: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F17: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F18: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F19: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F20: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F21: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F22: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F23: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F24: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F25: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F26: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F27: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F28: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F29: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F30: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F31: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F32: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F33: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F34: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F35: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F36: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F37: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F38: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F39: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F40: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F41: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F42: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F43: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F44: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F45: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!

## 4.2b.Hj-Lin (Prot+Diagr)
Halbjährliche Qualitätskontrolle des Aktivimeters
Linearitätsmessung (Zerfallsmethode)
Betreiber: |  |  |  | ÄSQSB-Geräte-ID:
Gerätename: |  |  | Hersteller/Service:
Linearitätskontrolle
Bezugswert (BW) = Regressionsgerade durch den Startwert; Sollwert = HWZ-korrigierter Startwert.
Reaktionsschwellen (RS) = ± 5% Abweichung von der Regressionsgeraden; Toleranzgenzen (TG) = RS.
Startaktivität mindestens 60% des Ersteluates des stärksten Generators. Messungen bis 1 MBq durchführen.
Nuklid: | Tc-99m | HWZ [h]: | 6.02 | Unterschrift:
Datum | Uhrzeit | Abklingzeit [h] | Messwert [MBq] | Sollwert [MBq] | Abweichung RS = ±5%
Note on C13: Zelle geschützt, Farlel hinterlegt!
Note on C14: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C15: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C16: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C17: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C18: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C19: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C20: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C21: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C22: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C23: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C24: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C25: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C26: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C27: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C28: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C29: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C30: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C31: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C32: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E13: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E14: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E15: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E16: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E17: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E18: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E19: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E20: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E21: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E22: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E23: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E24: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E25: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E26: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E27: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E28: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E29: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E30: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E31: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E32: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F13: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F14: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F15: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F16: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F17: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F18: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F19: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F20: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F21: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F22: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F23: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F24: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F25: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F26: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F27: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F28: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F29: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F30: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F31: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F32: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!

## 4.3.Hj-NE+Anspr
Halbjährliche Qualitätskontrolle des Aktivimeters
Nulleffekt und Ansprechvermögen in allen benutzten Nuklideinstellungen
Betreiber: |  |  |  |  | ÄSQSB-Geräte-ID:
Gerätename: |  |  |  | Hersteller/Service:
Nulleffekt
Bezugswert (BW) = Anzeigewert bei Inbetriebnahme ohne Nulleffektkorrektur mit eingesetztem Probenhalter.
Reaktionsschwellen (RS) = BW ± 50% |  |  |  | Toleranzgrenzen (TG) = BW ± 100%
Ansprechvermögen (Ausbeute)
Die Bezugswerte des Ansprechvermögens am Referenzdatum müssen bei der ersten Messung aus der Kalibriertabelle des Herstellers oder des MPE bzw. aus dem vorhergehenden Protokoll übertragen werden.
Reaktionsschwellen (RS) = BW ± 5% |  |  |  | Toleranzgrenzen (TG) = RS
Prüfstrahlernuklid: |  | Cs-137 | HWZ [a]: | 30.2 | Prüfstrahler-Nr.:
Referenzdatum: |  |  |  | Prüfschein-Nr.:
Datum | Nuklidein- stellung | Nulleffekt [MBq] | Ansprechvermögen (Ausbeute) |  |  |  | Bemer- kungen
|  |  | BW (Tab.) [MBq] | Messwert [MBq] | korr. BW [MBq] | Abweichung RS = ±5%
Unterschrift:
Unterschrift:
Unterschrift:
Unterschrift:
Unterschrift:
Unterschrift:
Unterschrift:
Unterschrift:
Unterschrift:
Note on B27: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B28: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B29: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B30: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B31: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B32: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B33: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B34: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B36: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B37: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B38: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B39: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B40: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B41: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B42: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B43: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B45: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B46: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B47: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B48: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B49: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B50: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B51: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B52: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B54: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B55: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B56: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B57: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B58: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B59: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B60: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B61: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B63: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B64: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B65: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B66: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B67: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B68: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B69: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B70: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B72: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B73: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B74: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B75: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B76: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B77: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B78: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B79: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B81: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B82: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B83: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B84: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B85: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B86: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B87: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B88: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B90: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B91: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B92: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B93: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B94: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B95: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B96: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on B97: Zelle geschützt, Nuklideinstellung wird übernommen!
Note on D27: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D28: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D29: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D30: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D31: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D32: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D33: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D34: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D36: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D37: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D38: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D39: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D40: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D41: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D42: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D43: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D45: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D46: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D47: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D48: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D49: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D50: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D51: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D52: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D54: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D55: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D56: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D57: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D58: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D59: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D60: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D61: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D63: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D64: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D65: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D66: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D67: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D68: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D69: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D70: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D72: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D73: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D74: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D75: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D76: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D77: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D78: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D79: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D81: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D82: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D83: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D84: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D85: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D86: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D87: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D88: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D90: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D91: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D92: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D93: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D94: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D95: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D96: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on D97: Zelle geschützt, BW (Tab.) wird übernommen!
Note on F18: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F19: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F20: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F21: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F22: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F23: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F24: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F25: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F27: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F28: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F29: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F30: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F31: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F32: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F33: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F34: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F36: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F37: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F38: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F39: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F40: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F41: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F42: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F43: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F45: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F46: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F47: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F48: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F49: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F50: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F51: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F52: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F54: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F55: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F56: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F57: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F58: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F59: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F60: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F61: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F63: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F64: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F65: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F66: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F67: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F68: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F69: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F70: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F72: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F73: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F74: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F75: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F76: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F77: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F78: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F79: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F81: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F82: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F83: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F84: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F85: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F86: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F87: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F88: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F90: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F91: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F92: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F93: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F94: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F95: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F96: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F97: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G18: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G19: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G20: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G21: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G22: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G23: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G24: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G25: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G27: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G28: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G29: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G30: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G31: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G32: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G33: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G34: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G36: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G37: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G38: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G39: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G40: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G41: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G42: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G43: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G45: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G46: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G47: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G48: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G49: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G50: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G51: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G52: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G54: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G55: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G56: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G57: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G58: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G59: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G60: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G61: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G63: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G64: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G65: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G66: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G67: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G68: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G69: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G70: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G72: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G73: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G74: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G75: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G76: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G77: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G78: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G79: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G81: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G82: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G83: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G84: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G85: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G86: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G87: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G88: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G90: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G91: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G92: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G93: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G94: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G95: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G96: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G97: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!

## 4.4.MoD
Prüfung auf Molydän-Durchbruch beim Technetium-Generator
Technetium-Eluat-Aktivitätsmessung
Betreiber: |  |  |  | ÄSQSB-Geräte-ID:
Gerätename: |  |  | Hersteller/Service:
Molybdän-Durchbruch
Die Reaktionsschwelle (RS) ist zugleich die Toleranzgrenze (TG). Das bedeutet, dass bei Messung mit Abschirmung in der Tc-99m-Einstellung dieser Messwert kleiner als 0,04% des Messwertes ohne Abschirmung sein muss.
Nuklideinstellung (A und B): |  | Tc-99m | Nominale Generatoraktivität [MBq]:
Datum | Eluat-Aktivität A ohne Abschirmung [MBq] | Eluat-Aktivität B mit Abschirmung [MBq] | B/A RS = 0,04% | Bemerkungen | Unterschrift
Note on D12: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D13: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D14: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D15: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D16: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D17: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D18: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D19: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D20: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D21: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D22: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D23: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D24: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D25: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D26: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D27: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D28: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D29: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D30: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D31: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D32: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D33: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D34: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D35: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D36: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D37: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D38: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D39: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D40: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D41: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D42: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D43: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D44: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!