## Deckblatt
Konstanzprüfung bei Digitaler Subtraktionsangiographie gemäß DIN 6868 Teil 4
|  | Zeitraum vom: |  |  | bis: | [7 empty] | ÄSR:
Betreiber:
|  | Röntgeneinrichtung: | [10 empty] | Seriennummer:
|  | DSA System: | [10 empty] | Bildaufzeichnungssytem:
|  | Abnahmepr. durch: |  |  |  |  | am: | [5 empty] | Sachverst.-Pr. durch: |  |  |  | am
Prüfbedingungen:
|  | Prüfkörpertyp: |  |  |  |  | Nr.: | [5 empty] | Dosimetertyp: |  |  |  | Nr.
Aufnahmebedingungen:
| Prüfergebnisse: |  | Bezugs- | Toleranz |  | Mess- | Mess- | Mess- | Mess- | Mess- | Mess- | Mess- |  | Mess- | Mess- | Mess- |  | Mess- | Mess-
|  |  | wert | von | bis | wert | wert | wert | wert | wert | wert | wert |  | wert | wert | wert |  | wert | wert
Datum:
Modus/ Prüf- kV
Dosis je Bild [µGy]
| Dynamikbereich |  |  | keine
| Kontrastempfindlichkeit |  |  | Abweichung
| Logarithmierung |  | ohne Beanstandung | zulässig
| Artefakte |  | keine
Prüfer:
Unterschrift/Kurzzeichen
Bemerkungen:
Toleranzen: Dosis je Bild [µGy]: ± 30%; für alle weiteren Parameter ist eine Abweichung vom Zustand bei der Abnahmeprüfung nicht zulässig

## Überpr.-Kontrastempfindl.-keit
Konstanzprüfung DSA gemäß DIN 6868 Teil 8- Überprüfung der Kontrastempfindlichkeit- Seite 2
| Ausgangszustand vom: | Datum: | Datum: | Datum:
0,2 mm Cu
0,4 mm Cu
0,6 mm Cu
0,8 mm Cu
1,0 mm Cu
1,2 mm Cu
1,4 mm Cu
0,2 mm Cu | nicht relevant für Kontrastempfindlichkeit | nicht relevant für Kontrastempfindlichkeit | nicht relevant für Kontrastempfindlichkeit | nicht relevant für Kontrastempfindlichkeit
| Datum: | Datum: | Datum: | Datum:
0,2 mm Cu
0,4 mm Cu
0,6 mm Cu
0,8 mm Cu
1,0 mm Cu
1,2 mm Cu
1,4 mm Cu
0,2 mm Cu | nicht relevant für Kontrastempfindlichkeit | nicht relevant für Kontrastempfindlichkeit | nicht relevant für Kontrastempfindlichkeit | nicht relevant für Kontrastempfindlichkeit
| Datum: | Datum: | Datum: | Datum:
0,2 mm Cu
0,4 mm Cu
0,6 mm Cu
0,8 mm Cu
1,0 mm Cu
1,2 mm Cu
1,4 mm Cu
0,2 mm Cu | nicht relevant für Kontrastempfindlichkeit | nicht relevant für Kontrastempfindlichkeit | nicht relevant für Kontrastempfindlichkeit | nicht relevant für Kontrastempfindlichkeit
| Datum: |  |  | Beispiel
0,2 mm Cu |  | Kontrastempfindlichkeit: auf welchen Stufen der Dynamiktreppe jede Gefäßsimulation vollständig sichtbar ist.
0,4 mm Cu
0,6 mm Cu |  | - sichtbare Strukturen mit x oder o kennzeichnen
0,8 mm Cu
1,0 mm Cu |  | Logarithmierung: gleicher Dichtewert zwischen Stufe 7 (1,4 mm Cu) und Stufe 8 (0,2 mm Cu)
1,2 mm Cu
1,4 mm Cu
0,2 mm Cu | nicht relevant für Kontrastempfindlichkeit |  |  | nicht relevant für Kontrastempfindlichkeit